## Feuil1
CERTIFICAT DE VÉRIFICATION MANOMÈTRE
PV N°241796
[5 empty] | Fleurieux-sur-l'Arbresle, le |  |  | 2024-06-27
Client : | GE STEAM POWER SERVICE FRANCE
Adresse : | Avenue des Sciences et de l'Industrie - Batiment 37 - 90 000 BELFORT
Numéro de commande : |  | N/A
Date : | N/A
Instrument vérifié :
Repère : |  | Pompe hydraulique N° |  | 705765 |  | N° interne : | 74--6338 0007
Type : |  | SST20
Désignation : |  | Manomètre à bain huile | [7 empty] | 1/4" NPT sortie radiale
Constructeur : |  | HYTORC TECHNOLOGIES | [7 empty] | 1/4" NPT sortie arrière |  | C. GOUX
Type / Raccord : |  | 1/4" NPT sortie arrière | [7 empty] | 1/2" NPT sortie radiale |  | M. HERAUT
N° de série : |  | HTG071115 |  |  |  | N° interne : | N/A |  |  | 1/2" NPT sortie arrière |  | D. HUSTACHE
Étendue de mesure : |  | 0-700Bars | [9 empty] | L. FENEON
Classes-en % EM : |  | 1% erreur admissible en bars = 7
Diamètre : |  | 100 | [7 empty] | HYTORC TECHNOLOGIES
HYTORC USA
Conditions climatiques |  |  | Température d'étalonnage : 24° |  |  | PA : 960 mb |  | HR : 43% |  | CITEC
JUKO
Moyen de mesure | [9 empty] | PLARAD
Marque et type |  | N° de série |  | Certif.Étal.N° |  | Rattachement |  | Date limite de validité |  | ITH
Manomètre numérique |  | 124272 |  | 029/PR/1023 |  | COFRAC |  | 30/10/2024 +/- 1 mois |  | POWER TEAM
KELLER type LE0 2 | [7 empty] | étalonné le 30/10/2023
Vérification suivant les normes ISO : X07-011 / X07-015 / NF 837-1 | [5 empty] | Manomètre étalonnée par France métrologie
Résultats :
Pression mesurée (1) Montée |  | 0 | 102.2 | 204.6 | 303.2 | 401.8 | 503.4 | 603.2 | 704.7
Pression mesurée Descente |  | 0 | 99.8 | 201.7 | 300.8 | 398.4 | 500.2 | 600.1
Pression référence (2) Étalon |  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
Écarts maxi : (1)-(2) |  | 0 | 2.2 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 4.7
Commentaire : L'appareil vérifié, satisfait sa classe de précision.
[5 empty] | Le Technicien : |  | C. GOUX
[5 empty] | Le Responsable Technique : D.HUSTACHE | [5 empty] | Mini Jet
JetPro S
JetPro 5.3
JetPro 6.3
Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19 | [10 empty] | JetPro 9.3
JetPro 10.2
JetPro 10.3
JetPro 12.3
JetPro Air
AEK 3.3
AEK 12.3 - 400V
HY 230
QAS
SST20
SST E220
SST E220
EcoJet 7
EcoJet 10